CV = (DEX)*100

H0:μ0=X,sit0>tα2,n−1.

t0=X−μ0S√n

z−score=XiXS

Cuadro 1. Evaluación de la repetibilidad en el análisis de carbono total para el MCC ISP-C1.

Table 1. Evaluation of the repeatability in the total carbon analysis for the MCC ISP-C1.

| Laboratorio | Promedio | Desv Est | CV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % |  | % |
| ISP2016-L1 | 3.11 | 0.01 | 0.28 |
| ISP2016-L2 | 2.94 | 0.06 | 2.02 |
| ISP2016-L3 | 3.35 | 0.02 | 0.62 |
| ISP2016-L4 | 3.21 | 0.04 | 1.10 |
| ISP2016-L5 | 3.15 | 0.02 | 0.54 |
| ISP2016-L6 | 2.75 | 0.05 | 1.79 |
| ISP2016-L7 | 3.18 | 0.02 | 0.76 |
| ISP2016-L8 | 2.75 | 0.05 | 1.79 |

Figura 1. Valor z de los laboratorios participantes en el ejercicio de intercomparación de carbono total en suelo, muestra ISP-C1.

Figure 1. Z value of the participating laboratories in the exercise of total carbon intercomparing in soil, sample ISP-C1.

Cuadro 2. Evaluación de la repetibilidad en el análisis de carbono total con el MCC ISP-C2.

Table 2. Evaluation of the repeatability in the total carbon analysis with the MCC ISP-C2.

| Laboratorio | Promedio | Desv Est | CV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % |  | % |
| ISP2016-L1 | 1.07 | 0.01 | 1.14 |
| ISP2016-L2 | 1.06 | 0.02 | 2.07 |
| ISP2016-L3 | 1.26 | 0.01 | 1.07 |
| ISP2016-L4 | 1.25 | 0.00 | 0.36 |
| ISP2016-L5 | 1.21 | 0.00 | 0.41 |
| ISP2016-L6 | 1.06 | 0.02 | 1.43 |
| ISP2016-L7 | 1.27 | 0.03 | 2.64 |
| ISP2016-L8 | 1.06 | 0.022 | 1.43 |

Figura 2. Valor z de los laboratorios participantes en el ejercicio de intercomparación de carbono total en suelo, muestra ISP-C2.

Figure 2. Z value of the participating laboratories in the exercise of total carbon intercomparing in soil, sample ISP-C2.

Cuadro 3. Evaluación de la repetibilidad en el análisis de carbono total con el MCC ISP-C3.

Table 3. Evaluation of the repeatability in the total carbon analysis with the MCC ISP-C3.

| Laboratorio | Promedio | Desv Est | CV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % |  | % |
| ISP2016-L1 | 2.05 | 0.01 | 0.34 |
| ISP2016-L2 | 2.00 | 0.02 | 1.24 |
| ISP2016-L3 | 2.23 | 0.02 | 0.74 |
| ISP2016-L4 | 2.18 | 0.00 | 0.05 |
| ISP-2016-L5 | 2.15 | 0.01 | 0.58 |
| ISP2016-L6 | 1.91 | 0.02 | 0.91 |
| ISP2016-L7 | 1.91 | 0.017 | 0.9068 |

Figura 3. Valor z de los laboratorios participantes en el ejercicio de intercomparación de carbono total en suelo, muestra ISP-C3.

Figure 3. Z value of the participating laboratories in the exercise of total carbon intercomparing in soil, sample ISP-C3.

Cuadro 4. Resultados de la prueba de veracidad en el análisis de carbono total mediante analizadores elementales.

Table 4. Results of the veracity test in the total carbon analysis by elemental analyzers.

|  | Laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
| Promedio | 2.318 | 2.2764 | 2.292 | 2.317 | 2.2367 | 2.51 | 2.3168 | 2.2960 |
| Desv Est | 0.0044 | 0.0166 | 0.063 | 0.0673 | 0.0136 | 0.0071 | 0.0688 | 0.0182 |
| ¦  - µ¦ | 0.028 | 0.0136 | 0.002 | 0.0256 | -0.0533 | 0.035 | 0.0268 | 0.0060 |
| Tc | 0.8944 | 0.4344 | 0.0638 | 0.8561 | -1.7026 | 0.2140 | 0.8561 | 0.1917 |